総　　説

血球計数と白血球分類の標準化

田窪孝行1

1大阪市立大学大学院医学研究科血液病態診断学（臨床検査医学）

Key Words：血球計数（CBC）、白血球分類（WBC DIFF）、自動血球分析装置（automated blood cell counter）、標準化（standardization）、精度管理（quality control）

はじめに

基本的検査の一つである血球計数（complete blood count：CBC）と白血球分類（WBC DIFF）は、血液疾患の診断や治療後の経過観察、治療効果の判定などに極めて重要です。そのため臨床検査の責任は重く、さらに患者から正しい検査結果がいつでもどこでも得られてそのデータを複数の医療機関で患者や臨床医が共有できるようになれば臨床検査の果たす役割は大きくなります。これを成し遂げるには、検査の標準化が必要です。このため標準化の実現の障害となっているすべてを取り除いていかなければなりませんが、その前にCBCとWBC DIFFの標準化の現状について説明します。

自動血球分析装置

基本的検査である赤血球数（RBC）・白血球数（WBC）・血小板数（PLT）・ヘモグロビン濃度（Hb）・ヘマトクリット値（Ht）・赤血球恒数（MCV、MCH、MCHC）を含んだCBC検査は自動血球分析装置により短時間で簡便に行うことができます。さらに最近では自動血球分析装置から網赤血球比率（Ret）とWBC DIFFの結果もCBCと同時に得られます。現在わが国では代表的な6社の基準機種（表1）が多くの施設に普及しています。

表1　6社の基準自動血球分析装置

| Manufacturer | Model of automated blood cell counter |
| --- | --- |
| 1. Coulter | GENS |
| 2. Sysmex | XE-2100 |
| 3. Bayer | ADVIA120 |
| 4. Abbott | CELL-DYN4000 |
| 5. Horiba | PENTRA120Retic |
| 6. Kohden | MEK6108, MEK8118 + QA810V |
|  | （2001） |

自動血球分析装置の精度管理

CBCとWBC DIFFの信頼性（正確度と精密度）の高い検査結果を臨床側に提供するには検査部内精度管理および外部精度管理が必要です。最近の自動血球分析装置の精密性や再現性は優れています。

1）内部精度管理

CBCの内部精度管理の標準化は、National Committee for Clinical Laboratory Standards（NCCLS）から1989年に"Proposed Standard"として公示され、1996年に"Performance Goals for the Internal Quality Control of Multichannel Hematology Analyzers; Approved Standard"のH26-Aが配布され自動血球分析装置の精度基準が記載されています1)。ほとんどの機種がNCCLSの基準勧告内に保たれています。WBC DIFFの標準化では、自動血球分析装置の機能評価として1992年にNCCLSからApproved Standards NCCLS document H20-A2)が推奨されています。

2）外部精度管理

CBCの外部精度管理では、機種間差を調べる目的で代表的な日本医師会サーベイと日本臨床衛生検査技師会サーベイが多施設の参加による全国規模で行われています。国際的にはCAP（College of American Pathologists）サーベイが普及しています。他に大阪府医師会などの地域レベル、メーカーレベルなどでサーベイが実施されています。

自動血球分析装置の標準化

検査の標準化の実現に向けて1991年と1996年の2回実施されたCBCのサーベイでは、機種間差が改善していることがわかります3)。さらに5年後の2001年に日本検査血液学会の標準化委員会が、代表6社の協力により基準自動血球分析装置（表1）を用いてCBCの他にRet、WBC DIFFのサーベイを加え同時に実施しました4)。その成績は、健常者の3検体におけるCBC、Ret、WBC DIFFを表2、3、4にそれぞれまとめています。赤血球系のRBC、Hb、Ht、MCVでは、いずれの機種ともに1.3〜5.6%と極めて高い精度を示し、1996年よりも改善がみられます。しかしWBCとPLTでは、それぞれ10.8〜11.7%と13.2〜16.4%と1996年より若干の改善はみられるもののなお10%以上の機種間差が存在しています。今回初めて実施したRetのサーベイでは、5機種で29.2〜48.5%の機種間誤差が認められます。またWBC DIFFのサーベイでは、機種間で好中球（Neu）12.5〜16.8%、リンパ球（Lym）13.4〜22.1%、単球（Mon）31.1〜47.1%の成績でした。

臨床上重要なRBC、Ht、Hb、MCV、WBC、PLT、Ret、WBC DIFFについて5機種または6機種のそれぞれの機種間における機種間差の程度を（A）平均値の5%未満の機種間差、（B）平均値の5〜10%の機種間差、（C）平均値の10%以上の機種間差、の3段階に分けて検討しました（表5、6）。RBC、Ht、Hb、MCVの機種間差は、それぞれすべて5%未満と極めて良好

表2-1　6社の基準自動血球分析装置による血球計数の比較

| RBC | Sample 1 （x106/µl） | 平均値との差 （%） |  | Sample 2 （x106/µl） | 平均値との差 （%） |  | Sample 3 （x106/µl） | 平均値との差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Coulter | 5.106 | 0.43 |  | 5.204 | 0.40 |  | 5.442 | 0.06 |
| 2. Sysmex | 5.11 | 0.35 |  | 5.176 | 0.94 |  | 5.388 | 0.94 |
| 3. Bayer | 5.17 | 0.81 |  | 5.30 | 1.43 |  | 5.46 | 0.39 |
| 4. Abbott | 5.14 | 0.23 |  | 5.20 | 0.48 |  | 5.46 | 0.39 |
| 5. Horiba | 5.082 | 0.90 |  | 5.18 | 0.86 |  | 5.392 | 0.86 |
| 6. Kohden | 5.16 | 0.62 |  | 5.29 | 1.24 |  | 5.49 | 0.94 |
| Mean | 5.128 |  |  | 5.225 |  |  | 5.439 |  |
| SD | 0.034 |  |  | 0.055 |  |  | 0.041 |  |
| （Max-Min）/Max, % |  | 1.70 |  |  | 2.34 |  |  | 1.86 |
| Hb | Sample 1 （g/dl） | 平均値との差 （%） |  | Sample 2 （g/dl） | 平均値との差 （%） |  | Sample 3 （g/dl） | 平均値との差 （%） |
| 1. Coulter | 16.14 | 0.68 |  | 16.0 | 0.7 |  | 16.04 | 0.12 |
| 2. Sysmex | 16.36 | 0.68 |  | 16.08 | 0.19 |  | 16.04 | 0.12 |
| 3. Bayer | 16.3 | 0.31 |  | 16.2 | 0.56 |  | 16.2 | 0.87 |
| 4. Abbott | 16.25 | 0 |  | 16.09 | 0.12 |  | 15.98 | 0.5 |
| 5. Horiba | 16.16 | 0.55 |  | 15.98 | 0.81 |  | 15.88 | 1.12 |
| 6. Kohden | 16.3 | 0.31 |  | 16.3 | 1.18 |  | 16.2 | 0.87 |
| Mean | 16.25 |  |  | 16.11 |  |  | 16.06 |  |
| SD | 0.09 |  |  | 0.12 |  |  | 0.13 |  |
| （Max-Min）/Max, % |  | 1.34 |  |  | 1.96 |  |  | 1.98 |
| Ht | Sample 1 （%） | 平均値との差 （%） |  | Sample 2 （%） | 平均値との差 （%） |  | Sample 3 （%） | 平均値との差 （%） |
| 1. Coulter | 48.86 | 1.71 |  | 46.6 | 0.41 |  | 48.08 | 1.26 |
| 2. Sysmex | 48.03 | 0.03 |  | 45.52 | 1.92 |  | 47.29 | 0.40 |
| 3. Bayer | 48.4 | 0.75 |  | 46.2 | 0.45 |  | 47.3 | 0.38 |
| 4. Abbott | 47.64 | 0.83 |  | 45.55 | 1.85 |  | 47.74 | 0.55 |
| 5. Horiba | 46.28 | 3.66 |  | 46.46 | 0.11 |  | 46.26 | 2.57 |
| 6. Kohden | 49.0 | 2.00 |  | 48.1 | 3.64 |  | 48.2 | 1.52 |
| Mean | 48.04 |  |  | 46.41 |  |  | 47.48 |  |
| SD | 1.0 |  |  | 0.95 |  |  | 0.71 |  |
| （Max-Min）/Max, % |  | 5.55 |  |  | 5.36 |  |  | 4.02 |
| MCV | Sample 1 （fl） | 平均値との差 （%） |  | Sample 2 （fl） | 平均値との差 （%） |  | Sample 3 （fl） | 平均値との差 （%） |
| 1. Coulter | 95.66 | 2.02 |  | 89.48 | 0.42 |  | 88.28 | 1.17 |
| 2. Sysmex | 93.99 | 0.23 |  | 87.94 | 1.02 |  | 87.78 | 0.6 |
| 3. Bayer | 93.6 | 0.18 |  | 87.2 | 1.86 |  | 86.5 | 0.87 |
| 4. Abbott | 92.78 | 1.06 |  | 87.57 | 1.44 |  | 87.42 | 0.18 |
| 5. Horiba | 91.6 | 2.31 |  | 90.0 | 1.29 |  | 85.8 | 1.67 |
| 6. Kohden | 95.0 | 1.31 |  | 90.9 | 2.31 |  | 87.8 | 0.62 |
| Mean | 93.77 |  |  | 88.85 |  |  | 87.26 |  |
| SD | 1.47 |  |  | 1.49 |  |  | 0.93 |  |
| （Max-Min）/Max, % |  | 4.24 |  |  | 4.07 |  |  | 2.81 |
| WBC | Sample 1 （x103/µl） | 平均値との差（%） |  | Sample 2 （x103/µl） | 平均値との差（%） |  | Sample 3 （x103/µl） | 平均値との差（%） |
| 1. Coulter | 6.5 | 5.62 |  | 4.28 | 5.16 |  | 7.24 | 5.85 |
| 2. Sysmex | 5.945 | 3.40 |  | 3.921 | 3.66 |  | 6.609 | 3.38 |
| 3. Bayer | 5.98 | 2.82 |  | 4.13 | 1.47 |  | 6.81 | 0.44 |
| 4. Abbott | 6.4 | 4.00 |  | 4.11 | 0.98 |  | 6.98 | 2.07 |
| 5. Horiba | 5.8 | 5.75 |  | 3.78 | 7.13 |  | 6.4 | 6.43 |
| 6. Kohden | 6.3 | 2.37 |  | 4.2 | 3.19 |  | 7.0 | 2.34 |
| Mean | 6.154 |  |  | 4.07 |  |  | 6.84 |  |
| SD | 0.283 |  |  | 0.186 |  |  | 0.3 |  |
| （Max-Min）/Max, % |  | 10.77 |  |  | 11.68 |  |  | 11.60 |

表2-2　6社の基準自動血球分析装置による血球計数の比較

| PLT | Sample 1 （x103/µl） | 平均値との差 （%） |  | Sample 2 （x103/µl） | 平均値との差 （%） |  | Sample 3 （x103/µl） | 平均値との差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Coulter | 270.2 | 2.52 |  | 197.8 | 1.89 |  | 237.8 | 0.82 |
| 2. Sysmex | 269.9 | 2.63 |  | 188.9 | 6.31 |  | 213.3 | 9.57 |
| 3. Bayer | 277.0 | 0.07 |  | 204.0 | 1.18 |  | 241.0 | 2.17 |
| 4. Abbott | 259.66 | 6.32 |  | 193.64 | 3.96 |  | 231.14 | 2.01 |
| 5. Horiba | 287.4 | 3.68 |  | 202.4 | 0.39 |  | 237.0 | 0.48 |
| 6. Kohden | 299.0 | 7.87 |  | 223.0 | 10.60 |  | 255.0 | 8.11 |
| Mean | 277.19 |  |  | 201.62 |  |  | 235.87 |  |
| SD | 14.07 |  |  | 11.86 |  |  | 13.63 |  |
| （Max-Min）/Max, % |  | 13.16 |  |  | 15.29 |  |  | 16.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （2001） |

表3　5社の基準自動血球分析装置による網赤血球数の比較

| Ret | Sample 1 （%） | 平均値との差 （%） |  | Sample 2 （%） | 平均値との差 （%） |  | Sample 3 （%） | 平均値との差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Coulter | 0.864 | 30.60 |  | 1.29 | 10.85 |  | 1.424 | 10.72 |
| 2. Sysmex | 1.114 | 10.52 |  | 1.03 | 28.82 |  | 1.346 | 15.61 |
| 3. Bayer | 1.4 | 12.45 |  | 2.0 | 38.22 |  | 1.9 | 19.12 |
| 4. Abbott | 1.41 | 13.25 |  | 1.49 | 2.97 |  | 1.75 | 9.72 |
| 5. Horiba | 1.438 | 15.50 |  | 1.426 | 1.45 |  | 1.554 | 2.57 |
| Mean | 1.245 |  |  | 1.447 |  |  | 1.595 |  |
| SD | 0.25 |  |  | 0.356 |  |  | 0.229 |  |
| Reference | 1.8 |  |  | 1.3 |  |  | 1.8 |  |
| （Max-Min）/Max, % |  | 39.91 |  |  | 48.50 |  |  | 29.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （2001） |

でした。WBCでは、HoribaとそれぞれCoulter、Bayer、Abbottの機種間で10%以上の機種間差が認められました。PLTでは、KohdenとそれぞれCoulter、Sysmex、Abbottの機種間で10%以上の機種間差が認められました。NeuとLymでは、HoribaとそれぞれSysmex、Abbott、Kohdenの機種間で10%以上の機種間差が認められました。

赤血球系のRBCとHtに加えて特に臨床的に有用なHbやMCVは、臨床上大きな問題になる可能性は低く、改善の余地はほとんどないと考えられます。しかしWBCとPLTは、日本臨床検査標準協議会がまとめた臨床医の臨床的許容限界（表7）5)を越えているため機種間差の改良が必要です。

Retでは、HoribaとそれぞれCoulterとAbbottの機種間を除いて全ての機種間で10%以上の機種間差がみられ、そのうち一検体の測定値で機種間に2倍の差が生じました。原因としては、①各メーカーごとにコントロール血液またはキャリブレータの表示値を決定する設定方法が異なる、②基準自動血球分析装置による網赤血球の染色試薬、フローサイトメトリーによる網赤血球領域の設定が各社で同じではない、③基準自動血球分析装置で解析される網赤血球の定義が標準化されていない、などが考えられます。今後、臨床的許容範囲の検討と並行してメーカー間の測定原理の相違から発生したと思われる①、②、③の問題点の解決が必要となります。

WBC DIFFでは各機種間で測定原理が同一でないことを考慮すれば血中に出現頻度の少ないMon、好酸球、好塩基球を除いてNeu、Lymはまずまずの結果ではないかと考えます。しかし機種間差を改善する余地は残っています。また臨床医が求める許容限界値を満たしているかどうか今後の検討課題です。

標準物質と標準値の設定

WBC、RBC、PLTは、目算法により標準化は可能ですが、目算法の標準化が問題となります。HbやMCVは真値が存在しないため標準化が困難です。WBC、RBC、PLTの各種血球の標準物質を人工的に作製することはほぼ不可能です。近年、モノクローナル抗体（WBC：CD45；RBC：CD235a；PLT：CD41、CD42、CD61、CD41+CD61）を用いてフローサイトメトリー法（または免疫測定法）6)からもとめたWBC、RBC、PLTを標準値とする標準法が普及し、reference methodとして確立しつつあります7,8)。WBC DIFFでは、診断に直結する形態検査の標準化の作業が日本検査血液学会の標準化委員会にて進行中です。しかしながら末梢血塗抹標本上の細胞判定を行う形態検査の標準化はかなり難しいと思われます。一方でCD45、CD13+CD14をカクテルしたモノクローナル抗体を用いたフローサイトメトリー法がWBC DIFFのalternate based reference method9)として提案されています。しかしフローサイトメトリーによるreference methodでは、試薬の費用、検査の経済性、フローサイトメトリーの標準化などが今後の課題と考えます。

表4　6社の基準自動血球分析装置による白血球分類の比較

| Neu | Sample 1 （%） | 平均値との差（%） |  | Sample 2 （%） | 平均値との差（%） |  | Sample 3 （%） | 平均値との差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Coulter | 44.02 | 0.27 |  | 64.2 | 2.02 |  | 51.7 | 0.35 |
| 2. Sysmex | 43.16 | 1.69 |  | 63.1 | 0.27 |  | 50.52 | 1.94 |
| 3. Bayer | 42.7 | 2.73 |  | 64.2 | 2.02 |  | 51.3 | 0.43 |
| 4. Abbott | 41.06 | 6.47 |  | 62.26 | 1.06 |  | 49.21 | 4.48 |
| 5. Horiba | 49.36 | 12.44 |  | 66.82 | 6.18 |  | 56.26 | 9.2 |
| 6. Kohden | 43.1 | 1.82 |  | 57 | 9.42 |  | 50.1 | 2.76 |
| Mean | 43.9 |  |  | 62.93 |  |  | 51.52 |  |
| SD | 2.85 |  |  | 3.29 |  |  | 2.49 |  |
| （Max-Min）/Max, % |  | 16.82 |  |  | 14.7 |  |  | 12.53 |
| Lym | Sample 1 （%） | 平均値との差（%） |  | Sample 2 （%） | 平均値との差（%） |  | Sample 3 （%） | 平均値との差（%） |
| 1. Coulter | 45.82 | 2.2 |  | 30.92 | 3.38 |  | 39.82 | 0.62 |
| 2. Sysmex | 48.7 | 3.95 |  | 33.06 | 3.31 |  | 41.44 | 3.42 |
| 3. Bayer | 48.3 | 3.09 |  | 31.1 | 2.81 |  | 39.7 | 0.92 |
| 4. Abbott | 47.99 | 2.43 |  | 30.56 | 4.5 |  | 41.05 | 2.45 |
| 5. Horiba | 41.42 | 11.59 |  | 29.06 | 9.19 |  | 36.38 | 9.21 |
| 6. Kohden | 48.9 | 4.38 |  | 37.3 | 16.56 |  | 42 | 4.8 |
| Mean | 46.85 |  |  | 32 |  |  | 40.07 |  |
| SD | 2.88 |  |  | 2.9 |  |  | 2.02 |  |
| （Max-Min）/Max, % |  | 15.3 |  |  | 22.09 |  |  | 13.38 |
| Mon | Sample 1 （%） | 平均値との差（%） |  | Sample 2 （%） | 平均値との差（%） |  | Sample 3 （%） | 平均値との差（%） |
| 1. Coulter | 8.04 | 22.19 |  | 3.88 | 10.86 |  | 5.92 | 8.23 |
| 2. Sysmex | 5.54 | 15.81 |  | 2.95 | 15.71 |  | 4.5 | 17.73 |
| 3. Bayer | 6.4 | 2.74 |  | 3.6 | 2.86 |  | 5.4 | 1.28 |
| 4. Abbott | 7.95 | 20.82 |  | 4.31 | 23.14 |  | 6.66 | 21.76 |
| 5. Horiba | 5.94 | 9.72 |  | 2.28 | 34.86 |  | 4.64 | 15.17 |
| 6. Kohden | 5.6 | 14.89 |  | 4 | 14.3 |  | 5.7 | 4.2 |
| Mean | 6.58 |  |  | 3.5 |  |  | 5.47 |  |
| SD | 1.14 |  |  | 0.76 |  |  | 0.81 |  |
| （Max-Min）/Max, % |  | 31.09 |  |  | 47.1 |  |  | 32.43 |
| Eos | Sample 1 （%） | 平均値との差（%） |  | Sample 2 （%） | 平均値との差（%） |  | Sample 3 （%） | 平均値との差（%） |
| 1. Coulter | 1.68 | 21.86 |  | 0.7 | 30.69 |  | 1.92 | 13.12 |
| 2. Sysmex | 2.06 | 4.19 |  | 0.58 | 42.57 |  | 2.5 | 13.12 |
| 3. Bayer | 1.8 | 16.28 |  | 0.7 | 30.69 |  | 2.3 | 4.07 |
| 4. Abbott | 2.58 | 20 |  | 1.02 | 0.99 |  | 2.46 | 11.31 |
| 5. Horiba | 2.58 | 20 |  | 1.68 | 66.34 |  | 2.16 | 2.26 |
| 6. Kohden | 2.2 | 2.33 |  | 1.4 | 38.61 |  | 1.9 | 14.03 |
| Mean | 2.15 |  |  | 1.01 |  |  | 2.21 |  |
| SD | 0.38 |  |  | 0.44 |  |  | 0.26 |  |
| （Max-Min）/Max, % |  | 34.88 |  |  | 65.48 |  |  | 24 |
| Bas | Sample 1 （%） | 平均値との差（%） |  | Sample 2 （%） | 平均値との差（%） |  | Sample 3 （%） | 平均値との差（%） |
| 1. Coulter | 0.44 | 15.38 |  | 0.3 | 44.44 |  | 0.64 | 13.51 |
| 2. Sysmex | 0.54 | 3.85 |  | 0.3 | 44.44 |  | 1.04 | 40.54 |
| 3. Bayer | 0.8 | 53.85 |  | 0.3 | 44.44 |  | 1.3 | 75.68 |
| 4. Abbott | 0.42 | 19.23 |  | 1.85 | 242.59 |  | 0.62 | 16.22 |
| 5. Horiba | 0.7 | 34.62 |  | 0.16 | 70.37 |  | 0.56 | 24.32 |
| 6. Kohden | 0.2 | 61.54 |  | 0.3 | 44.44 |  | 0.3 | 59.46 |
| Mean | 0.52 |  |  | 0.54 |  |  | 0.74 |  |
| SD | 0.21 |  |  | 0.65 |  |  | 0.36 |  |
| （Max-Min）/Max, % |  | 75 |  |  | 91.35 |  |  | 76.92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （2001） |

表5　血球計数の機種間差

|  | RBC |  |  |  |  |  |  | Ht |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coulter | Sysmex | Bayer | Abbott | Horiba | Kohden |  | Coulter | Sysmex | Bayer | Abbott | Horiba | Kohden |
| Coulter |  | A | A | A | A | A |  |  | A | A | A | A | A |
| Sysmex | A |  | A | A | A | A |  | A |  | A | A | A | A |
| Bayer | A | A |  | A | A | A |  | A | A |  | A | A | A |
| Abbott | A | A | A |  | A | A |  | A | A | A |  | A | A |
| Horiba | A | A | A | A |  | A |  | A | A | A | A |  | A |
| Kohden | A | A | A | A | A |  |  | A | A | A | A | A |  |
|  | Hb |  |  |  |  |  |  | MCV |  |  |  |  |  |
|  | Coulter | Sysmex | Bayer | Abbott | Horiba | Kohden |  | Coulter | Sysmex | Bayer | Abbott | Horiba | Kohden |
| Coulter |  | A | A | A | A | A |  |  | A | A | A | A | A |
| Sysmex | A |  | A | A | A | A |  | A |  | A | A | A | A |
| Bayer | A | A |  | A | A | A |  | A | A |  | A | A | A |
| Abbott | A | A | A |  | A | A |  | A | A | A |  | A | A |
| Horiba | A | A | A | A |  | A |  | A | A | A | A |  | A |
| Kohden | A | A | A | A | A |  |  | A | A | A | A | A |  |
|  | WBC |  |  |  |  |  |  | PLT |  |  |  |  |  |
|  | Coulter | Sysmex | Bayer | Abbott | Horiba | Kohden |  | Coulter | Sysmex | Bayer | Abbott | Horiba | Kohden |
| Coulter |  | B | B | A | C | A |  |  | A | A | A | A | C |
| Sysmex | B |  | A | B | A | B |  | A |  | B | A | B | C |
| Bayer | B | A |  | A | C | A |  | A | B |  | B | A | B |
| Abbott | A | B | A |  | C | A |  | A | A | B |  | A | C |
| Horiba | C | A | C | C |  | B |  | A | B | A | A |  | B |
| Kohden | A | B | A | A | B |  |  | C | C | B | C | B |  |
|  | Ret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coulter | Sysmex | Bayer | Abbott | Horiba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coulter |  | C | C | C | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sysmex | C |  | C | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bayer | C | C |  | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abbott | C | C | C |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horiba | B | C | C | B |  |  | A, within 5%; B, 5 to 10%; C, more than 10%（2001） |

表6　白血球分類の機種間差

|  | Neu |  |  |  |  |  |  | Lym |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coulter | Sysmex | Bayer | Abbott | Horiba | Kohden |  | Coulter | Sysmex | Bayer | Abbott | Horiba | Kohden |
| Coulter |  | A | A | A | B | A |  |  | B | A | A | B | B |
| Sysmex | A |  | A | A | C | A |  | B |  | A | A | C | A |
| Bayer | A | A |  | A | B | A |  | A | A |  | A | B | B |
| Abbott | A | A | A |  | C | B |  | A | A | A |  | C | A |
| Horiba | B | C | B | C |  | C |  | B | C | B | C |  | C |
| Kohden | A | A | A | B | C |  |  | B | A | B | A | C |  |
|  | Mon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coulter | Sysmex | Bayer | Abbott | Horiba | Kohden |  |  |  |  |  |  |  |
| Coulter |  | C | C | C | C | B |  |  |  |  |  |  |  |
| Sysmex | C |  | C | C | B | C |  |  |  |  |  |  |  |
| Bayer | C | C |  | C | C | C |  |  |  |  |  |  |  |
| Abbott | C | C | C |  | C | C |  |  |  |  |  |  |  |
| Horiba | C | B | C | C |  | C |  |  |  |  |  |  |  |
| Kohden | B | C | C | C | C |  |  | A, within 5%; B, 5 to 10%; C, more than 10%（2001） |

表7　アンケート調査による血球計数の臨床的許容限界（JCCLS、1994）

| 項目 | CV（%） |
| --- | --- |
| RBC | 4.10% |
| Hb | 3.60% |
| Ht | NT |
| MCV | 4.00% |
| WBC | 5.60% |
| PLT | 7.00% |

所属/専門：日本臨床血液学会評議員

回答数：409　NT：未調査

おわりに

CBC検査の標準化に向けて2001年に実施したサーベイでは5年前、10年前と比較して機種間差の改善傾向が明らかに認められます。しかしながら現実にはなお施設間差が存在しています。検査値の機種間差が解消し検査の標準化が実現すれば、施設間差はなくなり患者が全国どの施設を受診しても正しいCBCの結果が得られ、医療機関相互にその臨床検査の時系列データを共有することが可能になります。これにより臨床検査の有用性は高まるとともに臨床医の不必要な再検査もなくなり患者に質の高い医療を提供できるようになります。そのため検査の標準化の早い実現が望まれます。しかし一部の施設では検査部のブランチ化で、サーベイの成績が以前より悪化しているとの報告があります。このため検査部のブランチ化の流れが、検査の標準化の実現に悪影響を及ぼさないことを願います。

文献

- Jones AR, et al.: Performance goals for the internal quality control of multichannel hematology analyzers; Approved Standard.  NCCLS, H26-A, 1996

- Koepke JA, et al.: Reference leukocyte differential count (proportional) and evaluation of instrumental methods; Approved Standard.  NCCLS, H20-A, 1992

- 川合陽子: 臨床検査測定値の標準化.  血液検査の標準化.  臨床検査 46: 887~891, 2002

- 田窪孝行, ほか: 6社の基準自動血球分析装置による血球数（網赤血球数を含む）と白血球分類の評価.  日本検査血液学会雑誌 4: 117~125, 2003

- 渡辺清明, ほか（JCCLSワーキンググループ）: 血球計数値の臨床的許容限界−JCCLSからの提唱.  臨床病理 42: 764~766, 1994

- Brando B, et al.: Cytofluorometric methods for assessing absolute numbers of cell subsets in blood.  European Working Group on Clinical Cell Analysis.  Cytometry 42: 327~346, 2000

- Harrison P, et al.: An interlaboratory study of a candidate reference method for platelet counting.  Am J Clin Pathol 115: 448~459, 2001

- International Council for Standardization in Hematology Expert Panel on Cytometry; International Society of Laboratory Hematology Task Force on Platelet Counting: Platelet counting by the RBC/platelet ratio method.  A reference method.  Am J Clin Pathol 115: 460~464, 2001

- Lebeck LK, et al.: White blood cell five-part subpopulation estimations: A flow cytometric based reference method.  Sysmex Journal International 5: 77~84, 1995

受付：2003年9月12日

受理：2003年9月13日